Технические характеристики открытого автоматического

коагулометра MaxMat PL Coag

| Параметры | Характеристики анализатора |
| --- | --- |
| Принцип измерения | Клоттинговые тесты: фотометрический - прямое измерение оптической плотности при длине волны 405 нм; липемические плазмы-при длине волны 656 нм. Хромогенные тесты: фотометрический – прямое измерение оптической плотности при длине волны 405 нм; Иммунологические тесты: турбидиметрический – прямое измерение оптической плотности при длине волны 656 нм. |
| Производительность | 140 ПВ тестов в час или 57 образцов в час для профиля ПВ/АЧТВ/ТВ/Фиб/Д-димер |
| Модуль загрузки реагентов | Единый для загрузки реагентов и образцов. Загрузка вручную. Количество загружаемых реагентов: до 35, включая реагенты, дилюенты, стандарты и контроли, промывающий раствор. Формат емкостей реагентов: 24 флакона диаметром 4 x 30мм, 12 x 24мм, 8 x 18мм; 7 пробирок по 10 мл или 5мл; 4 микропробирки типа эппендорф по 1.5мл. Система охлаждения блока загрузки реагентов и образцов– принцип Пелтье, 10-15 0С Идентификация реагентов и образцов считывателем штрихкодов. Имеется 1 позиция для бесконтактного магнитного перемешивания реагента. |
| Модуль загрузки образцов | Единый для загрузки реагентов и образцов. Загрузка вручную. Количество загружаемых образцов: до 40. Формат емкостей образцов: пробирки диаметром 14 мм – первичные, обычные объемом 5, 7 и 10 мл, микропробирки типа эппендорф по 1,5 мл. Имеются адапторы: используются для размещения пробирок меньшего объема внутри пробирок большего объема для конечной цели экономии расхода реагентов Система охлаждения блока загрузки образцов и реагентов – принцип Пелтье, 10-15 0С Идентификация реагентов и образцов считывателем штрихкодов. |
| Модуль дозирования | 2 шприцевых насоса с керамическим покрытием поршней и две иглы-дозаторы: 1- для малых объемов (образцов) 2 – 220мкл с шагом 0.1мкл, имеется функция перемешивания жидкостей (эксцентрик, 3 скорости); 2- для больших объемов (реагентов)10 – 220мкл с шагом 0.1мкл, имеется функция нагрева при заборе жидкостей до 370С. Имеется функция детекции уровня и контроля расхода реагентов и образцов. |
| Зона загрузки и проведения анализа | Зона загрузки и проведения анализа специально не изолирована. Попадание прямых лучей света и безопасность движущихся механизмов предотвращаются общей закрывающейся крышкой прибора. Оптическая головка: 6 светодиодов с 405 нм для клоттинговых тестов; 1 светодиод с 405 нм для хромогенных тестов; 1 светодиод с 656 нм для иммунотурбидиметрии и клоттинга липемических образцов. В качестве реакционных кювет используется микропланшет плоскодонный 8х12 лунок. Минимальный объем реакционной смеси -80 мкл , максимальный 220 мкл. Наиболее часто используемый объем – 100-150 мкл. Подача микропланшета – вручную. Имеется оптический контроль доступности лунок для проведения измерений. Измерение реакции – вертикальное, эффект мениска устраняется перемешиванием содержимого лунки. Микропланшет имеет подогрев снизу 370С с девиацией 0,6 0С. Предварительное разведение образцов проводится в другом аналогичном микропланшете. |
| Модуль промывания | Включает систему шлангов, блок внешней и внутренней промывки игл-дозаторов, емкости для промывающей жидкости и сбора отработанных жидкостей с контролем уровня заполнения емкостей. В качестве промывающего раствора для ежедневных процедур промывки используется дистиллированная деионизированная вода. Для удаления засоров игл-дозаторов используется слабый раствор гипохлорида. |
| Управление анализатором | Внешний компьютер. Минимальные требования к компьютеру: Процессор: Intel Pentium D (Dual Core) (No Celeron) Частота: 2.5 Ghz Объем памяти RAM: 1024 Mb Объем памяти жесткого диска: 40 GB Видеорежим: 15" экран минимальный, разрешение 1024 x 768 точек Дополнительные устройства: CD-ROM reader Принтер Коммуникации: - 1 серийный порт для анализатора - 1 опциональный серийный порт для связи с ЛИС (или USB/серийный адаптер) - 1 опциональный Ethernet порт для связи с ЛИС (RJ45) Операционная система: Windows XP Professional service Pack 2 Опционально: внешний считыватель штрих-кодов. |
| Печать результатов | Внешний принтер. Распечатка результатов выборочно по одному пациенту или общим списком пациентов. |
| РАЗМЕРЫ и вес анализатора | 850x660x550мм; 60кг |
| Требование к источнику электрического питания | Напряжение: от 95V до 230V (переключение автоматическое), AC 50-60Hz. |

Программа управления

| Разделы МЕНЮ | Функции разделов |
| --- | --- |
| Контрольная панель | представляет собой графическое отражение состояния основных модулей и процессов анализатора в реальном времени и иконки доступа в подразделы меню программы управления. Для каруселей реагентов и образцов: наличие и месторасположение жидкостей, текущий расход жидкостей и доступное количество анализов, статус образцов (в ожидании, анализируется, результат анализа получен, нет заданных тестов и др.); температура внутри блока загрузки реагентов и образцов. Для зоны загрузки и проведения анализов: наличие пригодных для анализа лунок на реакционном микропланшете и микропланшете для предварительного разведения, статус лунок (в процессе анализа либо результат получен); температура подогрева реакционного микропланшета. Возможна визуализация графика реакции для каждого анализа. На контрольную панель вынесены командные кнопки управления анализатором: Старт, Пауза и Стоп. |
| Назначение тестов образцам | - Создает файлы для образцов - Назначает тесты для нормальных или срочных образцов (STAT) в любое время - Назначает для теста этап предварительного разведения образца - Назначает для теста этап концентрирования образца |
| Рабочий список образцов | Имеет 3 различных листа: - Active: отражает тесты не стартовавшие или уже анализируемые - Delayed: отражает тесты, не удовлетворившие условиям проведения анализа (метод не откалиброван, метод заблокирован, отсутствует реагент, не соответствует домен режима измерения и т.д). - Orphans: отражает образцы, для которых не назначены тесты (зависшие образцы) |
| Валидация тестов | Окно валидации тестов отражает результаты для выбранного досье и обеспечивает оператору доступ к дополнительной информации о выбранном файле Подраздел включает: 1. Отметку сигналов тревоги и флагов по результатам проведения реакции; 2. В случае неопределенных результатов обращение к кривой реакции. |
| Полученные результаты | Несет информацию о полученных результатах по тесту или пациенту с отметкой по каждому результату ошибок реакции (нарушение условий линейности, выход за заданные лимиты, состояние калибровки теста, контроль качества и многое другое). Данное окно позволяет принимать (валидизировать) результаты, экстрагировать результаты с анормальными значениями, распечатать результаты по пациенту либо по всему списку. |
| Указание месторасположения реагентов и образцов на каруселях | Позволяет указать размещение на каруселях реагентов и образцов. |
| Калибрование тестов | Позволяет выполнение построения новой калибровочной кривой для метода или просмотр ранее построенных калибровочных кривых (возможно хранение в памяти неограниченного количества калибровок). Построение калибровочной кривой возможно по 8-ми точкам включительно, в автоматическом режиме или вручную. Виды калибровочных кривых: линейный, расчет по фактору, линейная и логарифмическая регрессии, билогарифмическая регрессия, интерполяции, нелинейные кривые. |
| Контроль качества | Предусматривает введение статистических лимитов, соотносит результаты контрольных измерений с правилами Вестгарда (12s 13s 22s R4s 41s 10x), представляет результаты в графическом режиме (карты Леви-Дженнигс). Количество файлов контроля качества ограничено лишь памятью внешнего компьютера. |
| Настройки тестов | Для клоттинговых методов устанавливаются режим измерения («по порогу», первая или вторая производные), условия оккультации (устранение ошибок измерения), единицы выражения результатов, значение МИЧ для тромбопластина, время свертывания нормальной плазмы, условия предварительного измерения, указывается дилюент, фактор коррекции с другим методом; прописываются этапы проведения реакции (объемы вносимых реагентов, образцов, время инкубации, этапы промывки игл-дозаторов, режимы перемешивания жидкостей, время считывания результатов, задается шаг оптического измерения и условие прекращения считывания результата, границы линейности измерений, условия автоматического повтора анализа и рефлексных методов ( режимы пост-разведения, пост-концентрирования образцов, переключения на режим пост-липемического анализа), введение формулы для расчетных тестов (расчетный фибриноген по Протромбиновому времени), условия проведения калибрования метода. Для хромогенных тестов предусмотрен следующий выбор режимов обсчета результатов реакции: для энзимов, клоттинг, кинетика по 2-м точкам. Также подраздел позволяет открыть новые методы (тесты), контроли, реагенты, дилюенты, переименовать существующие, задать новые соотношения разведения, изменить системные настройки (дата, время, периоды архивации и др.). |
| Подключение к ЛИС | Для программирования двустороннего обмена файлами между анализатором и главным компьютером через ЛИС. |
| Управление архивами | Архивация результатов проводится автоматически после подтверждения оператора. Поиск результатов конкретного пациента возможен по промежутку времени, по имени пациента, его ID. Объем базы архивных файлов ограничен лишь память внешнего компьютера. |
| Иконка «Выход» | Позволяет оператору выйти из программы управления анализатором. Анализатор при этом остается запитанным. |