ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоматический гематологический анализатор с программируемой автоматической промывкой

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| I. Общая техническая характеристика оборудования: |
|  | Тип прибора | Гематологический автоматический анализатор |
| 1 | Режимы анализа: | Режим DIFF: 22 основных параметра + 4 параметра по патологическим клеткам + 5 скаттерограмм + 2 гистограммы; Режим CBC: 12 параметров + 3 гистограммы |
| 2 | Основные анализируемые параметры | Концентрация лейкоцитов (WBC), лимфоциты (LYM-%), лимфоциты (LYM- #) моноциты (MON%), моноциты (MON- #), нейтрофилы (Neu-%), нейтрофилы (Neu- #), эозионофилы (EOS-%), эозионофилы (EOS- #), базофилы (BAS-%); базофилы (BAS- #); RBC - количество эритроцитов, HGB -гемоглобин, HCT - гематокрит, MCV -средний объем эритроцитов(R1-микроциты, R2-макроциты), MCHC (средняя концентрация гемоглобина), MCH (средний гемоглобин эритроцитов), PLT- тромбоциты, MPV - cредний объем тромбоцитов(P2-шизоциты, P3-микроциты), PDW - ширина распределения тромбоцитов, RDW - объемное распределение тромбоцитов, PСT - тромбокрит. |
| 3 | Дополнительные анализируемые параметры: | Число присутствующих патологических клеток или помех: IC – незрелые клетки моно- и полинуклеарного ряда, RL - число атипичных лимфоцитов и базофилов N1 – тромбоцитарные агрегаты, N2 – эритробласты и мелкие лимфоциты, |
| 4 | Скаттерограммы и гистограммы: | Режим DIFF: 5 скаттерограмм на экране, 2 гистограммы для RBC и HGB, PLT; Режим CBC: 3 гистограммы: для WBC, RBC и HGB, PLT; |
| 5 | Флаги: | Наличие: необходимости разведения, отбракованного измерения, комментарии по патологиям (17 флагов) |
| 6 | Производительность | Не менее 45 анализов в час в режимах: Diff и СBC |
| 7 | Кол-во реагентов | Не более 3 |
| 8 | Расход реагентов: |  |
| 8.1 | Расход дилюента (изотонич. раствора) на одно измерение | не более 21,0 мл |
| 8.2 | Расход лизирующего раствора на одно измерение | не более 0,9 мл |
| 8.3 | Расход очищающего раствора на одно измерение | не более 0,4 мл |
| 9 | Фасовка и размещение реагентов: | Отдельными емкостями, позволяющими производить их смену поочередно по мере использования |
| 9.1 | Размещение промывающего реактива, 1л - | в корпусе прибора |
| 9.2 | Лизирующего реактива, 0,5л - | в корпусе прибора |
| 9.3 | Дилюента, 10л - | отдельно |
| 10 | Исследуемые образцы | Цельная кровь (венозная или капиллярная) |
| 11 | Объем цельной крови на 1 измерение | 15,7 мкл (не более 16,0 мкл) |
| 12 | Принципы измерения: |  |
| 12.1 | RBC, PLT | Модифицированный кондуктометрический (способ Direct Current): Волюметрический импедансный |
| 12.2 | WBC | волюметрический импедансный + проточная цитометрия |
| 12.3 | Дифференцировка WBC на 5 субпопуляций | Проточная цитометрия с использованием одного лизирующего раствора |
| 12.4 | HGB | Спектрофотометрия (555нм) Измерение гемоглобинового бланка производится перед началом каждого измерительного цикла, а также во время запуска прибора. Наличие автоматической подстройки цепи светодиода, позволяющей поддерживать уровень бланка в пределах определенного диапазона, и не требующей ручной подстройки потенциометром. |
| 12.5 | Hct | Интегрирование объема |
| 13 | Количество измерительных каналов | Не менее 3-х |
| 14 | Разведения образца | Лейкоцитарная камера 1:170 Эритроцитарная камера 1:10000 |
| 15 | Допустимые пределы линейности измерений без разведения |  |
|  | WBC (10³/мм³) | 0,1-150 (+/-4%) |
|  | RBC (10ª/мм³) | 0,1-15 (+/-3%) |
|  | HGB (г/л) | 5-300 (+/-2%) |
|  | HCT (%) | 5-80 (+/-3%) |
|  | PLT (10³/мм³) | 5-4000 (+/-5%) |
| 16 | Механизм управления зондом-пробозаборником | Маятниковый механизм (патент) |
| 17 | Система подачи образца: | Из пробирки автоматически иглой-пробозаборником |
| 17.1 | Промывка зонда | Автоматическая при выходе и входе |
| 17.2 | Время выхода зонда для забора пробы | Мгновенно |
| 17.3 | Зонд в режиме ожидания | Автоматически убирается через запрограммированный оператором промежуток времени |
| 18 | Промывка и очистка системы: | Гидравлическая, концентрированная, автоматическая и ручная. |
| 18.1 | Возможность программирования оператором периодичности циклов автоматической промывки | Наличие |
| 18.2 | Расход промывающего реагента на 1 цикл | Не более 5,4 мл |
| 18.3 | Промывка депротеинизатором | автоматическая |
| 18.4 | Использование фильтров | В фильтрах прибор не нуждается. |
| 19 | Калибровка | Автоматическая и ручная по всем основным параметрам |
| 20 | Контроль качества | Автоматический встроенный: 6 уровней по 100 файлов на уровень, среднее, +диапазон, SD и CV для всех параметров, отдельный журнал, таблицы, автоматическое построение графиков Леви-Дженингса по 100 точкам. |
| 21 | Интерфейс | 2 порта USB (для Flush-карт), параллельный Centronics, Barcod reader(опция), двунаправленный RS-232C для подключения к компьютеру и лабораторной сети, Ethernet (TCP/IP) |
| 22 | Программное обеспечение на базе ОС Windows, язык меню | Наличие, меню русифицированное, доступ многоуровневый |
| 23 | Тест-окно степени чистоты системы при запуске | Наличие |
| 24 | Информация об ошибках, подсказки, инструкции | Выводится на экран во время рабочего процесса on-line |
| 25 | Автоматический контроль расхода реагентов и слива | Наличие, подсказка выводится на экран во время рабочего процесса on-line |
| 26 | Управление и ввод данных | С сенсорного экрана и встроенной клавиатуры |
| 26.1 | Клавиатура встроенная | На внешней панели прибора |
| 26.2 | Дисплей (экран) | Цветной LCD(тач-скрин), широкоформатный, с настройкой контрастности, портретный с подсветкой, не менее 240х320мм |
| 27 | Архив результатов | 500 файлов, включая демографические данные и гистограммы, возможность хранения на внешних носителях (Флэш-картах). Журнал результатов в 2-х видах: таблица и по пациентам, удобный поисковый каталог. |
| 28 | Принтер и режимы печати: | Лазерный монохромный(А4) с выбором режимов печати: таблицы и 2 пациента на лист А4. |
| 28.1 | Время выхода 1 стр.ч/б печати | Не менее 8 секунд |
| 28.2 | Скорость ч/б печати в рабочем цикле | Не менее 25 стр/мин |
| 28.3 | Макс.разрешение, не хуже | 1200х1200 dpi |
| 28.4 | Встроенная память | Не менее 16 Мб |
| 28.5 | Ресурс монохромного картриджа | Не менее 5000 стр. |
| 28.6 | Передача данных, разъемы | LPT, USB |
| 28.7 | Потребляемая мощность | От 550-650 Вт |
| 28.8 | Уровень шума, не более | 54 Дб |
| 28.9 | Поддержка ПО на базе ОS Windows | Наличие |
| 28.10 | Стандартные языки управления | UPD (HP PCL5, PCL6) |
| 28.11 | Вместимость лотка подачи бумаги | Не менее 100 листов |
| 28.12 | Подача бумаги | Дуплекс с ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| 28.13 | Соединения с анализатором | USB 2,0 – 1шт., для параллельного порта LPT кабель типа Biotronic(Centronics) – 1 шт. |
| 29 | Энергопотребление | в цикле: 75 ВА (-30% +10%), ожидание: 20 ВА (-30% +10%), максимум: 110 ВА (-30% +10%) |
| 30 | Питание | 24В – 5A постоянный |
| 31 | Габариты | Высота: 350 мм, Ширина: 250 мм, Глубина: 340 мм |
| 32 | Вес | Не более 10 кг. |
| II. Дополнительные требования |
| 1 | Год выпуска и оригинальная сборка | Не ранее IV квартала 2010г |
| 2 | Наличие авторизованного письма от производителя на поставку полного рабочего комплекта | Наличие |
| 3 | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев |
| 4 | Наличие сервисной службы, запчастей, расходных материалов и реагентов на складе для поставки в течение 5 рабочих дней. | Наличие |
| 5 | Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала на месте | Обеспечивается поставщиком |
| III. Комплект поставки: |
| 1 | Анализатор с сетевым адаптером | 1 шт. |
| 2 | Комплект реагентов и расходных материалов для запуска: | Дилюент (10л) – 1 упак., Лизирующий реагент(0,5л) – 1 упак., Промывочный р-р, (1л) – 1 упак., Депротеинизатор (1л) – 1 упак., Контрольная кровь на 22 параметра Diff (L-2фл, N-2фл,H-2фл.) – 1набор. |
| 3 | Принтер внешний монохромный лазерный (А4) в комплекте: USB 2,0 – 1шт., для LPT типа Bitronic(Centronics) – 1 шт. | Наличие |
| 4 | Блок стабилизатор напряжения на 1500Вт | 1 шт |
| 5 | Техническая документация от производителя, инструкция на русском языке, технический регламент. | Наличие |