ООО «Энергия СПб»

195221, г.Санкт-Петербург

пр.Металлистов, д.96, офис 349.

Тел/факс: (812) 3201679, 3201680

Сервис: (812) 920-0398

e-mail: energya-spb@mail.ru

Технические требования  к рабочему месту и условиям эксплуатации

Гематологических анализаторов MYTHIC-18, Mythic-22 «ORPHEE»

(основание: Инструкция по эксплуатации)

Аналитические системы предназначены только для использования в закрытом помещении, которое не должно быть пыльным и шумным, должно хорошо проветриваться, при этом необходимо исключить возможности попадания загрязнения из воздуха в узлы прибора. Хорошая вентиляция должна обеспечивать стабильную температуру в помещении. Пол должен быть ровным (градиент менее чем 1/200). Столешница под приборами должна иметь покрытие, выдерживающее влияние влажности и агрессивные химические смеси.

Требования к месту установки приборов:

- Приборы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и пыли!

- Приборы не должны находиться рядом с нагревательными приборами!

- Исключить наличие в помещении коррозивных или воспламеняющихся газов!

- Исключить влияние вибрации на столешницу установки приборов!

- Канистра с разбавителем должна находиться на одном уровне с прибором!

- Необходимо убедиться в устойчивости стола, на котором стоит прибор!

- Не подключать прибор к нестабильным источникам питания!

- Не располагать прибор вблизи щеточных моторов и электрических контактов часто включающихся и выключающихся!

- Желательно во время работы не использовать мобильные телефоны и радиопередатчики рядом с системой, т.к. электромагнитные волны могут влиять на работу анализатора!

- Система должна быть установлена на пространстве, таким образом, чтобы был обеспечен свободный доступ ко всем узлам системы.

Требования к источнику питания:

- Источник питания АС 110-130В/200-240В±10%, 50-60Гц, трехжильный кабель питания и надежное заземление.

- Система должна подключаться к розетке с заземлением. Расстояние между системой и розеткой должно быть не более 1,5 м.

- Во избежание влияния перепадов напряжения в сети при работе с анализатором и стабильности работы ПО необходимо использование стабилизатора напряжения (не менее чем на 600ВА).

Требование к температуре и влажности окружающей среды:

- Эксплуатация системы допустима при 18ºС-32ºС, не более ±2 ºС/час

- Влажность окружающей среды в пределах 35%RH-80%RH, без конденсата

- Хранение прибора возможно при температуре 0-40 ºС, влажности воздуха 30-80%, без конденсата.

Требования к обслуживанию прибора в процессе эксплуатации:

- Рекомендовано строго придерживаться регламента технического обслуживания соответственно инструкциям по ежедневному, еженедельному и прочим срокам обслуживания.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

- Отходы необходимо обеззараживать и утилизировать в соответствии с местными требованиями санитарной безопасности

- Во время работы пользоваться перчатками, лабораторной одеждой, при необходимости защитными очками

ВНИМАНИЕ! Поставщик рекомендует отключать прибор на 3 часа в сутки для заполнения системы промывочным раствором. Внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации прибора перед началом работы и следуйте всем пунктам, прописанным производителем! Никогда не выключайте прибор, не выполнив предварительно процедуру выхода из системы программного обеспечения. Не выполнение этого требования может привести к повреждению программы и потере данных.

В случае появления дыма, постороннего запаха или возгорания прибора немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования как можно быстрее.